ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На облучатель УФ-бактерицидный напольный открытого типа для обеззараживания воздуха помещений ОБН-04-«Я»-ФП.

Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый с автоматическим управлением и световой индикацией, напольный передвижной для обеззараживания воздуха помещений

ОБН-04-"Я"-ФП, ТУ 9451-004-55307168-2002

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес | Не более 30 кг | да |
| 2 | Размеры аппарата | 1130х600х600 мм | да |
| 3 | Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В ± 10%, 50 Гц | да |
| 4 | Потребляемая мощность | Не более 200 ВА | да |
| 5 | Время непрерывной работы. | Не более 24 часов | да |
| 6 | Условия эксплуатации | УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С° | да |
| 7 | Облученность от источника УФ излучения. | 3-4 Вт/м² на расстоянии 1 м | да |
| 8 | Тип источника УФ излучения | Три ртутные лампы низкого давления 30 W, с длиной волны 253,7 Нм. | да |
| 9 | Элементы управления | Пульт управления режимами облучения согласно выбранному типу и объему помещения. | Да |
| 10 | Индикаторы | Включения в сеть, отображение выбранного типа и объема помещения, работоспособности ламп УФ. | Да |
| 11 | Защита персонала от УФ излучения. | Установленное программным методом время задержки включения УФ – ламп для выхода персонала из помещения. | Да |
| 12 | Выход на рабочий режим. | Не более 10 минут | да |
| 13 | Типы обрабатываемых помещений | I-V категории объёмом не более 250 м³ | да |
| 14 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0 класс I тип В | да |
| 15 | Класс потенциального риска применения | 2а | да |
| 16 | Опора передвижного типа | Наличие | да |
| 17 | Средний срок службы | 5 лет | да |
| 18 | Срок хранения | 1 год | да |
| 19 | Гарантийный срок | 1 год | да |
| 20 | Запасные части | Вставки плавкие 2А, 2 шт | да |
| 21 | Наличие упаковки для транспортировки | Наличие | да |
| 22 | Наличие сервисной службы | г. Ярославль | да |
| 23 | Наличие паспорта | на русском языке | да |
| 24 | Комплект поставки - рециркулятор бактерицидный ОБН-04-«Я-ФП» - тара упаковочная - руководство по эксплуатации - вставка плавкая 2А | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. | да |